西安仪表厂

地址：西安市劳动路102号

电话：029-88639987

传真：029-85126396

邮编：710082

使用说明书

Lnstruction Manual

YE-100、150B型不锈钢膜盒压力表

YE-100、150型膜盒压力表

西安仪表厂

一、用途

膜盒压力表采用膜盒作为测量微小压力的敏感元件。测量对铜合金不起作用、无爆炸危险气体的微压和负压，广泛用于锅炉通风、气体管道、燃烧装置等及其它类似设备上。

二、工作用原理及结构特点

仪表由测量系统（包括接头、膜盒等）、传动机构、指示装置和外壳组成。

当被测介质的压力作用于膜盒时，其自由端产生相应弹性变形一位移，经拨杆带动传动机构放大，由指示装置将被测压力在仪表度盘上指示出来。

三、技术数据

1.表精度等级：2.5级、1.6级

2.膜盒材料：0Cr17Ni12Mo2 (316)、

- 温度影响：仪表在使用环境温度偏离20±5℃时，仪表受温度影响的示值最大变化率：

刚性：不大于量程0.1%/℃；

柔性(远接式)：不大于量程0.1+0.025L%/℃ (L—传压导管长度m)

4. 使用工作温度：-25℃～55℃

5．连接尺寸：

⑴螺纹连接：M20X1.5 (G3/8、G1/2)

⑵法兰连接：①国家标准GB/T9119-2000

②本公司法兰标准 (见法兰盘规格选用表)

③可根据用户特殊需要生产

6．指示仪表表壳公称直径：Φ100、Φ150

- 仪表执行标准：JB/T8624—1997

- 标度范围、精确度等级及重量

| 型号 | 标度范围KPa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正压 | 负压 | 正负压 | 精确度等级 | 重量kg |
| YEN-100B YEN-150B YE-100B YE-150B YE-100 YE-150 | 0～1.6 0～2.5 0～4 0～6 0～10 0～16 0～25 0～40 | -1.6～0 -2.5～0 -4～0 -6～0 -10～0 -16～0 -25～0 -40～0 | -0.8～+0.8 -1.2～+1.2 -2～+2 -3～+3 -5～+5 -8～+8 -12～+12 -20～+20 | 2.5 | 0.5 |

四、验收与保管

1、用户收到仪表后，应先检测包装是否完整无损，如有损坏，应立即查明原因。

2、打开包装，检查仪表是否完好。如有损坏，应立即通知我厂。

3、仪表应贮藏于干燥通风的室内

五、安装与使用

1、仪表允许使用范围为满量程1/3-3/4。

2、仪表使用的环境温度为-40-60℃（普通型）、0-60℃（耐震性），在偏离20±5℃这个范围时,应考虑温度附加差，其温度附加误差系数为0.04%/℃。

3、仪表表头应垂直安装，安装现场所应光线充足，以便读数和维护。

4、仪表内充有阻尼油时，可用于强烈震动的场合，具有良好的耐震效果，但此时仪表指示的平均值比一般用途压力表指示的平均值略有降低，用户使用时应记录此差值，以作校正。

5、压力表检验时打开油堵必须与大气相通。使用时剪开油堵保证精度。

6、仪表应定期进行示值校验，以保证指示准确。

六、订货须知

订货时必须注明型号、名称、测量范围、精度等级以及接头螺纹。